U型管振荡式液体密度计的清洗

随着科学技术的发展,，U型管振荡式液体密度计在国内已经能够生产，而且其品质可以与国外同类产品相媲美。因为其价格相对比较便宜，精度较高，很多行业陆续开始使用此类液体密度计。但是U型管振荡式液体密度计的精度与其振荡管是否清洗干净有很大的关系。因为振荡管如果清洗不干净，空管的振荡频率就已经发生改变。

怎样才能把U型管清洗干净呢？说明书上只是介绍了最常用的清洗步骤，对于能溶于水的液体按这个步骤操作就可以了，但是测量有附着性和不溶解于水的液体就有些困难了。我在实践中积累一些经验，供同行们参考。以BHDM-型液体密度计为例：

一.自动清洗：

溶于水的样液，测量好样液密度值后就可以摁采样键用水直接清洗即可。最好多清洗几次，用空气和水交替清洗可以用水的表面张力把U型管中的水珠带出来。

二.手动清洗：

不能溶于水或附着性较强的样液，用自动清洗的方法很难清洗干净，用手动清洗比自动清洗效果更好。

1.选择能溶解所测量的液体的清洗剂，比如测量食用油，可用四氯化炭清洗。

2.打开泵轮压关装置，使整个导液管处于导通状态。

3.取一个20ml的医用注射器，去掉针头。把注射器与密度计进液管连在一起。

4.把密度计的出液管插入清洗液中。

5.抽动注射器，使清洗液进入U型管内。

6.稍稍用力推动注射器（不可用力太猛，防止损坏U型管），把清洗液推出U型管。

7.如此反复上述动作，因为是有一定的压力在参与清洗，而且是来回运动，就可以清洗干净。

8.然后再用水清洗干净清洗液。

U型管是否清洗干净，可以通过观察窗看U型管内是否还有附着物，也可以看排空管子后，用空气吹干U型管，看显示的数值，如果在0.00××内，几乎就是清洗干净了，否则就是没有清洗干净，要继续清洗。