离心机常见问题解答

一、实验室离心机使用时注意事项：

- 放置离心管的时候一定要对称的放置！！这样才能转起来，保证不偏，比如有四个放置离心管的位置，一定要放入两个离心管而且是隔一个放一个

- 在开启离心机的时候一定要将离心机的盖子盖上

- 开启和关闭离心机的时候一定是速度慢慢增加或者减小的，不能一下子使速度改变很快

- 在保证离心管对称外，还要保持重量相当。

- 液体最好也不要是沸点太低的，要注意内外气压比。

- 如果是有毒试剂还要做好通风处理。

二、离心机工作原理：

离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。

中国古代，人们用绳索的一端系住陶罐，手握绳索的另一端，旋转甩动陶罐，产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜，这就是离心分离原理的早期应用。

工业离心机诞生于欧洲，比如 19 世纪中叶，先后出现纺织品脱水用的三足式离心机，和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。 由于卸渣机构的改进，20 世纪 30 年代出现了连续操作的离心机，间歇操作离心机也因实现了自动控制而得到发展。

离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒，称为转鼓，通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后，被迅速带动与转鼓同速旋转，在离心力作用下各组分分离，并分别排出。通常，转鼓转速越高，分离效果也越好。离心机是利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。

离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油)；它也可用于排除湿固体中的液体，例如用洗衣机甩干湿衣服；特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物；利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点，有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。

三、离心机如何克服动态不平衡

离心机使用过程中由于转子中心孔与主轴轴套表面配合相当紧密，离心后，转子会黏滞在主轴上，给拆卸带来困难。这样的转子，厂方都提供有无腐蚀性的润滑脂，装转子前应均匀地涂在接触面一薄层。

甩开转子绝不能在缺少吊篮的情况下运转，即使不装样品，也要对号挂上。转子各吊篮内的离心管应轴对称地相互保证平衡。

区带转子盖必须上紧，以免Ｏ形密封圈变形。

不能用蒸馏水或密度不同的溶液平衡对应管，也不能用均匀溶液来平衡梯度管。

保持梯度仪处于良好的工作状态。

离心机在运转过程中，除了离心机启动时的低速振动外，不应有高速振动。否则，应考虑离心管漏液、破裂及整机驱动的不平衡等原因。

四、离心机与转子的安全

在我国大量使用离心机的近 30 年里，离心机在使用中发生中发生过数起严重事故，事故原因中有离心机产品质量，也有用户使用不当。发生事故的离心机有进口的，也有国产的。事故中有“炸头"的（使用中转子的突然破坏），也有断轴的。这些事故之所以称严重事故市因为它可以引起重大的离心机设备的破坏及人员伤亡。我们应当清楚地认识到高速旋转的离心机如果使用不当会发生机毁人亡的事故。

当离心机高速旋转当中，如果发现离心机出问题了，我们已经无能为力，因为停机的操作并不能完全避免事故的发生原因是转子高速旋转时的巨大惯性使转子不能马上停转。但也要知道，只要按说明书的要求操作，而且所使用的离心机质量是可靠的，这些事故是完全可以避免的。当今的国际大品牌的产品和国内有信誉企业的产品是比较可靠的。

离心机的安全主要有机械强度的安全和电气的使用安全。关于后者，用户只要按使用说明书的要求做，事故就可避免。机械强度安全的内容较广，一般的用户没有机会了解得很多。离心机事故中最严重的“炸头"事故和断轴事故一般来说都和转子有关。用户使用离心机时又主要和转子打交道，而很多事故是由于用户使用转子不当引起的。

五、离心时间的确定

相同离心力，离心时间与试液中分离的物质比重差异成反比，物质比重大的分离时间短，比重小的分离时间长。

相同试液，分离时间与离心力成反比，离心力大，离心时间短。离心力小，离心时间长。

离心时间与最小离心半径有关，较长的吊篮(试瓶)需要较长的离心时间。

所以分离时间难以计算，一般由试验来决定。